# BCG AŞISI ve PPD TEST UYGULAMASINDA KULLANILACAK TEK  KULLANIMLIK

0,1 MİLİLİTRELİK ENJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Enjektörlerin Dünya Sağlık Örgütü ön yeterlilik (prequalifıkasyon) listesinde yer aldığını gösteren belge olacaktır.

- Bir kullanımlık AD (auto disaable) enjektör olduğu, 0.1 mililitrelik enjektör olacaktır, iğne uzunluğu en fazla 12 mm, iğne borusu dış çapı en fazla 0,45 mm olacaktır. Bu bilgiler belgelendirilecektir.

- EN ISO 13485:2012 ve CE belgesi mevcut olacaktır.

- Enjektörlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir belge olacaktır.

- Teslim ettiği enjektörlerin seri numaraları ve her serinin miktarını gösterir bir liste olacaktır.

- Teslim ettiği serilere ait analiz sertifikaları olacaktır.

- Enjektörler tek tek paketler halinde ambalajlanmış olacak. Ambalajlanmış olan enjektörlerin 100, 200 ya da 250 adedi kutulara konulmuş olacaktır.

- Tek enjektör ambalajı üzerinde en az aşağıdaki bilgiler Türkçe olarak bulunmalıdır.

- Üretici firmanın adı veya kısa adı, adresi, varsa tescilli markası,

- Enjektörün kapasitesi (ml. veya cc. olarak),

- Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi (ay ve yıl olarak),

- Seri numarası,

- Steril olduğu,

- Ambalajın kolay açılacak yönünü belirten bir işareti,

- Ambalajı yırtık olan enjektörün kullanılmaması konusunda ikaz,

- Ara kutu ve kolilerin üzerinde en az aşağıda yer alan bilgiler kolayca çıkmayacak şekilde yazılmış olacaktır.

- Üretici firmanın adı veya kısa adı, adresi, varsa tescilli markası,

- Enjektörün kapasitesi (m1. veya cc. olarak),

- Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi (ay ve yıl olarak),

- Seri numarası.

- İçerdiği enjektör miktarı.

- Enjektör iğne numaralar ambalaj üzerinde belirtilecektir.

- Hazne üzerindeki derecelendirme çizgileri ve sayıları belirgin, okunaklı olacak, ayrıca normal standart skala aralığı 0.1 mi ve 0.05 m1’yi gösterecek şekilde işaretleme yapılacaktır.

- Ürünün ithalatı ile ilgili her türlü izin ve işlemler yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Enjektörler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl (24 ay) miadlı olacak ve teslim tarihinden en fazla 1 yıl önce imal edilmiş olacaktır.