| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateterler girişimsel işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter, kullanılacak yerlerine göre 90cm veya 100cm‘lik uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır. - Kateter, naylon veya polyester veya pebax malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Kateterin iç kısmı friksiyonu azaltmak amacıyla "PTFE" kaplı veya özel kaygan bir malzeme ile kaplı olmalıdır. Trombo rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır. - Kateterin gövdesi kink rezistansı ve iyi tork kontrol sağlayan paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır. - Kateter; 5F çap için en az 0.054inch veya 6F çap için en az 0.070inch veya 7F çap için en az 0.078inch veya 8 F çap için en az 0,088inch iç lümen ölçüsüne sahip olmalıdır. - Koroner kılavuz kateterler: - R 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 - L 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 - RES (SAĞ EXTRA DESTEK KATETERİ) 3.0-3.5-3.75-4.0-4.5-5.0 - LES (SOL EXTRA DESTEK KATETERİ) 3.0-3.5-3.75-4.0-4.5-5.0 - IM-İMA - AL 0.75-1-1.5-1.75-2 -3 - AR 1-2-3 - SONES CURVES 1-2-3 - LİMA - WRP |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - LCB - RCB - MPA 1-2-3 - MPB 1-2-3 - HOKEY STİCK(HS) 1-2-3 - MP 1-2-3 - MB 1-2-3 - Q 3-3.5-4-4.5-5 - SRC 3-3,5-4-4,5-5 - ML 3-3.5-4 - RC 3-3.5-4 - 3DRC - 3DRIGHT - CHAMP 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 - ALR 1-2 - ECR 3.0-3.5-3.75-4.0-4.5-5.0 - RBU 3.5-4 - SAL 1.0-1.5-2.0 - CAD - ELGAMAL - EBU(VL-CLS) (EKSTRA BACK UP); 2.75-3-3.25-3.5- 3.75- 4- 4.5-5 - SR 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - RADYAL Guiding Kataterler için; - L 3-3.5-4-4.5 - R 3-3.5-4-4.5 - TİG 3-3.5-4-4.5-5 - KİMNY - MRADYAL - ERADL - PAPA - MRESS - RRAD - LARA - ERADLLT - ERADLST - ERADR - ERADRST - MAC 3-3.5-3.75-4.0-4.5-5.0 - Kateterler 5F, 6F, 7F, 8F çaplarında ve delikli/deliksiz seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterler 1/1 manipülasyona sahip olabilmeli ve uç şekilleri hafızalı yapıya sahip olmalıdır. - 6F Guiding kateter içerisinden işlem esnasında aynı anda balon ve stent birlikte çalışabilir özellikte olmalıdır. - Kateter hubdan ucuna kadar devamlı aynı ölçüyü verebilecek özellikte olmalıdır. - Kateterin uç kısmı yüksek derecede radyopak olmalıdır. - Kateterler, kıvrımlı damarlara uygun olmalı ve yüksek torkabilite değerlerine sahip olmalıdır. - Kateterin ucu yumuşak atravmatik olmalı, işlem sırasında hastanın vücut sıcaklığına bağlı olarak uç şekli bozulmamalı ve back-up özelliğini kaybetmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | 16.Ürünler orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |