| ## SMT Temel İşlevi: | - Katarakt ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanan lensler göz içine yerleştirilebilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lensler tek parça (Mono blok) ve yüzeyi “Hidrofobik” (Akrilat – Metakrilat) yapıda olmalıdır. - Lensin Su Içerigi % 7 den fazla olmamalıdır. - Lensler PCO nun engellenmesi için keskin/kare kenarlı,asimetrik veya bikonveks olmalıdır. - Haptik yapısı modifiye C veya L olmalıdır. - “Optik Çapı” 6.00 mm, “Haptik Boyu 12.50 mm veya 13.00 mm olmalıdır. - Ultrasonografik A Constant Değeri 118.0 Ve Üzeri Olmalıdır. - rekraktif indeksi 1.45 ve üzeri olmalıdır. - Lenslerin haptik açılanması 0 derece olmalıdır. - UV ışını korumalı ve YAG Lazere dayanıklı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lensler enjektör ve kartuş sistemi ile implantasyona uygun olmalı ve her lens için 1 adet steril tek kullanımlık kartuş ve 1 adet steril tek kullanıma uygun enjektör ile birlikte verilmelidir, veya her lens için 1 adet kelebek kartuş enjektörü verilmelidir. - Tek kullanımlık enjektör ve kartuş sistemi lens kutusunun içinde çıkmalı veya lensin yanında verilmelidir. - Kartuş sistemi nedeniyle sıkışma, haptik kırılması gibi lense zarar veren durumlar yaşayan sağlık tesisleri için yüklenici firma eğitim vermeli gerektiğinde sağlık tesisinin isteği doğrultusunda uygun kartuş sistemi getirmelidir. - Lensler bu kartuş enjektör sistemi ile 2,2- 2,8mm’lik kesilerden implante edilebilmeli ve yüklenici firma teslimatta klinik kullanıma uygun kesi aralıklarında implantasyona olanak veren kartuş sistemi vermelidir. - Lensler çizilmeden, kırılmadan ve herhangi bir deformasyona uğramadan 25 dioptri üstü numaralarda da kolayca kartuş sisteminden katlanarak geçebilmeli ve kapsüle zarar vermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Hastanenin talebi halinde teslim edilen lenslerin %10 fazlası kadar kartuş (disposable) ve enjektör sistemi (disposable) verilmelidir. - Reusable enjektör sistemi her hastaneye lens için 1 adet reusable enjektör veya her bir lens için 1 adet disposable kartuş veya her lens için 1 adet disposable kartuş enjektör sistemi vermelidir. - Steril ambalajlı olmalıdır. - Lensler miadı 5 ay süre kalması halinde yetkili firmaya bildirim yapılıp değişim yapılacaktır. - Hastane ihtiyacı olması halinde dioptri lensler arasında değişim yapılacaktır. - Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir. |