VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞLÜ YARA KAPAMA SETİ / KÜÇÜK BOY

TEKNİK ŞARTNAMESİ

ZORUNLU ÖZELLİKLER

1) Ürün tekli orjinal ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve

son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, referans numarası, lot numarası, saklama

koşulları, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C Sağlık Bakanlığı

tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası Kodu bulunmalıdır.

2) Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

3) Teklif edilecek ürünler tıbbi cihaz kapsamına giren TİTUBB da kayıtlı olmalı, alımı

yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması

gerekmektedir.

4) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama setleri tükeninceye kadar hastanemiz

kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar

Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

5) İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası’ndan alınmış

firma/bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

6) Yüklenici Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir.

7) Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha

fazla cihaz desteği 6 saat içinde sağlanmalıdır.

8) Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü

değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

SETLERE AİT ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

9) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf

malzemeler ve Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi tedavi sürekliliğini sağlamak

amacıyla aynı marka olmalıdır.

10) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri,

amaca uygun özellikte ve tıbbi süngerden üretilmiş olmalıdır.

11) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri,

negatif basıncı tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek açık ve gözenekli yapıya sahip

olmalıdır ve gözenek büyüklüğü (pore) 20-30 ppi aralığında olmalıdır. Gerektiğinde bu

durum teknik dökümanlarla belgelendirilmelidir.

12) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti içindeki kapama seti ,SUT da

belirtilen ölçülere uygun boyutlarda olmalıdır.

13) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri ,

uygulanıldığı yaradaki hücrelere toksik şekilde etki edip hücreleri öldürmeyen yapıda

olmalıdır, akut sistemik toksik etkiye sahip olmamalıdır ve uygulanılan ciltte alerjik

reaksiyonlar oluşturmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dökümanlar istenebilir.

14) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama setinin içerisinde yer alan kapama

süngeri deride irritasyon etkisi bulunmamalıdır. Bu durum yüklenici firma tarafından

gerektiği durumlarda belgelendirilmelidir.

15) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti içindeki kapama seti, yara

tedavisinden en etkin sonucu alabilmek üzere negatif basıncı tüm yara yüzeyine homojen

dağıtabilecek hidrofobik veya dengi özellikte olmalıdır.

16) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti içerisinde yer alan kapama süngeri,

poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır.

17) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti içinde yer alan gümüşlü kapama

süngerinin gümüş salınımı 24.saat sonunda en az 1,41 ppm aralığında olmalıdır. Bu durum

ile ilgili test raporları olmalıdır ve yüklenici firma gerektiğinde bu dökümanları sunmalıdır.

18) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti içindeki kapama seti kesilebilir

olmalıdır.

19) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti içindeki kapama malzemesi fazla

eksudalı, enfekte ve kaviteli yaralarda kullanılabilecek özelliklerde olmalıdır.

20) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti içerisinde bulunan drape şeffaf

olmalı, hasta cildine iyi yapışmalı , dayanıklı olmalı ve alerjik yanıta yol açacak materyal

içermemelidir.

21) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti içerisinde bulunan drape tek

kullanımlık, steril ve hava sızdırmaz özellikte olmalıdır.

22) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti arada sağlıklı doku bulunan birden

çok yarayı ekstra düzeneğe gerek kalmadan tedavi edecek negatif basıncı iletebilecek

özelliğe sahip olmalıdır.

23) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti serin ve kuru yerlerde muhafaza

edilmelidir.

24) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama set içeriği ; 1 adet gümüşlü poliüretan

hidrofobik kapama, 1 adet drep, 1 adet bağlantı hortumundan oluşmalıdır.

SETLERE AİT CİHAZ ÖZELLİKLERİ

1) Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, vakum yardımlı

gümüşlü küçük boy yara kapama seti içerisinde olmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı

hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı kaldırmadan, hastayı belirli bir süre

Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı

yeri ve klipsleri/klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde hastanın tedavisine

ara verilebilmelidir.

2) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti, yara yatağındaki negatif basınçta

değişiklik olması halinde bunu Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesine ileterek uyarı

vermesine olanak tanıyacak özellikte olmalıdır.

3) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

4) Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi hastaya kullanım esnasında kolaylık sağlayabilecek

şekilde portatif ve dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

5) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti ile kullanılacak olan Vakum

Yardımlı Yara Kapama Ünitesinin boyutları mobil/ayaktan hastalarda kullanım kolaylığı

ve konforu sağlaması amacıyla en fazla 180 x 120 x 90 mm ve ağırlığı en fazla 1 kg

olmalıdır.

6) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti ile birlikte kullanılan Vakum

Yardımlı Yara Kapama Ünitesi yara epidemiyolojisine göre hastaya kullanım kolaylığı

sağlayacak farklı alarm seviyeleri (çok hassas, hassas, standart vb.) içermelidir.

7) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti ile birlikte kullanılan Vakum

Yardımlı Yara Kapama Ünitesi devamlı, aralıklı, instilasyonlu ve aralıklı instilasyonlu

çalışma modlarına uygun olmalı, hastanın pansumanı açılmadan sadece cihaz üzerinde mod

seçimi yapılarak hem aralıklı hem instilasyonlu (yıkamalı) hem de her ikisinin ortak kullanımı (aralıklı instilasyon) seçenekleri ile hastaya en uygun tedavi olanağı sunmalıdır.

8) Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesinin alt basıncı en fazla 20 mmHg, üst basıncı 250

mmHg olmalıdır.

9) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti ile birlikte kullanılacak olan toplama

kabı tedavi sürekliliği sağlanabilmesi için Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesine arasında

herhangi bir hortum uzantısı bulunmadan direkt yolla bağlanabilmelidir.

10) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum

Yardımlı Yara Kapama Ünitesinin hasta yatağına ve/veya serum askısına sabitlenebilmesi

için askı aparatı bulunmalıdır.

11) Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy yara kapama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum

Yardımlı Yara Kapama Ünitesi kendi içerisinde basınç ve sıvı kalibrasyonu yapabilecek

servis arayüzlerine sahip olmalıdır