KEMOTERAPİ SETİ İÇİN FLAKON BAŞLIĞI

- Ürün kapalı sistemde flakondan enjektöre ilaç alınmasına uygun iğnesiz, valflı konektörlü flakon adaptörü olmalıdır.

- Ürün tek bir parçadan oluşmalı, sonradan takılan veya kullanım esnasında çıkma ihtimali ve riski olan parçalar taşımamalıdır.

- Flakon başlığı kemoterapi ilaçları ile uyumlu policarbonat malzemeden üretilmiş olmalı, PVC, ABS gibi materyallerden olmamalıdır. PVC içermediğine dair üretici firmadan alınmış taahhüt yazısı ihale dosyasına eklenmelidir.

- Ürünün enjektöre bağlanan kısmı kapalı, iğnesiz, valflı konnektör olmalıdır.

- Ürün, enjektör veya luer bağlantı seti ile bağlandığında açılarak sıvı geçişine izin vermeli; bağlantılar çıkarıldığında silikon gövde otomatik olarak kapanarak sıvı sızıntısını engellemelidir.

- Ürün ucundaki konnektör, bağımsız halde kapalı bir sistem olmalı; mekanik ve mikrobiyolojik bariyer oluşturmalıdır. Bu konnektör sistemi ancak herhangi bir tamamlayıcı uzatma setine veya enjektöre bağlandığında sıvı geçiş yolu açılmalıdır.

- Ürün ucundaki konnektör; antineoplastik ilaçlar ile geçimli olmalı, bu ürünlerle temasından sonra kullanımına devam edilebilmelidir.

- Konnektör, luerlock ve luerslip bağlantılarla uyumlu olmalıdır.

- Konnektör; alkol, betadin ve klorheksidin gibi dezenfektanlarla geçimli olmalıdır.

- Konnektör; iğne batma yaralanmalarından korumasının yanı sıra AIDS, Hepatit vb. enfeksiyonları engelleyebilecek şekilde mikrobiyolojik bariyer oluşturmalıdır.

- Flakon Adaptörü ilaç şişelerine kolay takılabilmeli, İlaç şişesini 360 derece çepeçevre sarmalı, gövdeyi saran kısım içinde bulunan tırnaklar sayesinde flakondan ayrılmamalıdır.

- Flakon başlığı üzerinde kullanım kolaylığı ve uygulama rahatlığı açısından, kullanıcının başlığı rahat kavrayabilmesine ve tutuşuna imkan veren inceden kalına doğru bölüm olmalıdır.

- Küçük Flakon başlığı ve üniversal flakon başlığı da 0,2 mikron filtreli olmalıdır.

- Flakon Başlığının flakona giren delici kısım ile, iğnesiz aktarımı sağlayan valf üzerinde, koruyucu kapak bulunmalıdır. Kapak ilaç hazırlama aşamasında çıkarılmalı, böylece oluşabilecek olası kirlenmeler önlenebilmelidir.

- Ürün flakon içerisindeki ilacın tamamının rahat bir şekilde çekilmesine uygun olmalıdır.

- Ürün antineoplastik ajanlarla geçirimli olmalıdır.

- Flakon başlığı üzerinde 0,2 mikron, hidrofobik 3 katmanlı filtre bulunmalıdır. Bu filtre ilaç şişesine sıvı aktarımı yapıldığında, meydana gelen basınç değişikliği sırasında oluşabilecek basıncı dengeleyen, sıvı geçişine izin vermeyen yapıda olmalıdır.

- Filtre ile ilgili gerekli belgeler ihale dosyasına konacaktır.

- Teklif edilen markaya ait, iğnesiz valflerin 7 gün boyunca mikrobiyolojik bariyer oluşturduğuna dair çalışma raporları, ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen markaya ait, iğnesiz valflerin 200 uygulamaya kadar kullanılabilirliğine dair çalışma raporu, ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen markaya ait, ürünlerin kullanıldığı alanların yüzeylerindeki sitotoksik ilaç kontaminasyonunu düşürdüğüne dair çalışma raporları ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen markaya ait, ilaç hazırlama da kullanılan aparatların mikrobiyolojik kontaminasyon risklerini azalttığına dair çalışma raporları ihale dosyasına eklenmelidir.

- Yüklenici firma belirtilen adetlerde, ilaç hazırlama ve Uygulama Teknik özellikleri, teknik şartnamelerine uygun olarak teslim edecektir. Kemoterapi ilaç hazırlamada ve uygulamada kullanılan LUER-LOCK UÇLU ENJEKTÖR ADAPTÖRÜ, İĞNESİZ KONNEKTÖRLÜ VALFLİ İLAÇ BAĞLANTI SETİ, KEMOTERAPİ SETİ İÇİN FLAKON BAŞLIĞI, KEMOTERAPİ SETİ İÇİN İĞNESİZ IV KONNEKTÖR, KEMOTERAPİ UYGULAMA ÇOKLU POMPA SETİ kullanım uyumluluğu açısından aynı marka olmalıdır.