ÜÇ ve ÜZERİ İLAÇ UYGULAMA İNFÜZYON POMPA SETİ (ONE-LN111P1)

- Set, çoklu kemoterapi tedavilerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış ışıktan korumalı pompa   seti olmalıdır.

- Set, infüzyon pompası ile uyumlu olmalı ve sıvı sızdırmaz özellikte olmalıdır.

- Hastaya infüzyonun verilme aşamasında, süreç boyunca tam kapalı sistem oluşturmalı, hastaya veya ortama bulaş ve kontaminasyon riskini tam olarak engelleyen tasarıma sahip olmalıdır.

- Set, peristaltik sistemde çalışan cihazlara göre tasarlanmış olmalıdır.

- Teklif edilen set hastanın rahat hareketine imkân sağlamak için 200 cm ± 30 cm boyunda olmalıdır.

- Set Dehp içermemelidir. Setin cihazı giren kısmı infüzyon pompasına özel olarak hazırlanmış yumuşak line dan olmalıdır.

- Set çoklu ilaçların tek set üzerinden ardışık olarak hastaya kapalı olarak uygulanmasına olanak sağlamalıdır.

- Set üzerinde bulunan konektörler, transfer setleri ile uyumlu olmalıdır.

- Setin serum giriş ucu ile damlalık haznesi arasında kalan kısmında kemoterapi ilacını bağlamaya olanak sağlayan 4 adet kapalı sistem giriş hattı bulunmalı, bu hatlarda basınç farkından dolayı sıvı geri kaçışını önlemek için anti sifon valf veya iğnesiz valf bulunmalıdır.

- Sette bulunan Valflerin tamamında koruma kapakları bulunmalıdır.

- Setin cihaz çıkış kısmında iğnesiz valf sistemi bulunan 3lü musluk veya valfli iğnesiz Y hat sistemi olmalı, olası hava alarmlarında bu hattan kapalı bir şekilde transfer sağlanmalıdır. Veya setin spike kısmında ilaçların bağlantı yerleri haricinde kapalı sistemi ilaç uygulamasını bozmadan havayı setin içerisinde elimine edebilmeye yarayan valfli iğnesiz Y hat bulunmalıdır. Bu şekilde sadece bolus tuşuna basarak havayı setin içerisinde hapsedebilmelidir.

- Setin distal kısmında bulunan y-girişte dış ortamdan korumak için kapaklı, kapalı sistem iğnesiz girişime imkân tanıyan konnektör bulunmalıdır. Bu konnektör mikrobiyolojik koruma sağlamalıdır.

- Sette bulunan IV konnektörler en az 200 uygulamaya imkân tanımalı ve 7 gün boyunca kullanılabilirliği olmalıdır. İhale dosyasına ilgili evraklar konmalıdır.

- İhaleyi alan firma her setle birlikte, setin hastaya bağlanan kısmına takılarak hastayı ve ilacın uygulandığı ortamı korumak için 1 adet kapalı sistem adaptör vermelidir.