ASPIRASYON TORBASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Torbalar basınca dayanıklı ve sağlam olmalıdır.

- Torba hammaddesi flexible (esnek) PE olup, kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde en az 0.15mm olmalıdır.

- Torbalar 2000 ml veya 3000 ml hacimde olmalıdır.

- Torba üzerinde birbirinden farklı çaplarda hasta, vakum, tandem (seri bağlantı) ve numune alma portları bulunmalı ve bu portları işlem sonunda kapatmak için kapak sistemi bulunmalıdır.

- Torbanın vakum kaynağı, torba dolduğunda vakum emişini durduran filtre bulunmalıdır. Bu filtre aynı zamanda kontaminasyon riskini engelleyici bakteri filtresi özelliğine de sahip olmalıdır, porların genişliği 0.2μm olduğu belgelendirilmelidir.

- Torbanın hasta bağlantı portunun altında aspire edilen materyalin hastaya geri akışını engelleyen ‘anti reflü valf’ veya hidrofobik filtre bulunmalıdır.

- Torbalar birbirine tandem girişi ile seri bağlanabilmelidir.

- Torbada köpük oluşmasını engelleyerek torbanın tam dolmasını sağlayan köpük önleyeci ajan bulunmalıdır

- Hasta bağlantı hortumu en az 180 cm olmalıdır. Hortum ucunda gerekli durumlarda vakum kontrolü yapabilmek üzere 'kapkon konnektör' bulunmalıdır.

- Hasta için kullanılan aspirasyon hortumunun kullanılmadığı zamanlarda yere değmemesi için takılabileceği bir bölüm olmalıdır.

- Ürün, birlikte ambalajlanmış hortum ve torbadan oluşmalıdır.

- Aspire edilen materyalin ana vakum kaynağına kaçmaması için ikinci bir emniyet olarak her sistem adeti kadar aspirasyon sistem filtresi verilmelidir.

- Torba üzerinde açma kapama (on-off) valfi bulunmalıdır.

- Torbalar tek kullanımlık olmalıdır.

- Aspirasyon torbaları, ameliyathane ve anestezi ekibinin kullanımına uygun olacak şekilde 2'li veya 4'lü mobil arabalarda kullanılabilmelidir. Mobil araba üzerinde vakummetre göstergesi bulunmalıdır.

- Yoğun bakım ve servislerde duvara montaj yapılabilir, tek kanisterli sistem olarak uygulanabilir olmalıdır.

- Montaj malzemeleri krom, nikel veya paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.

- Torbalara, hastanenin özel isteği doğrultusunda ilave materyaller olarak (köpük

önleyici, jelleştirici ve dezenfektan) eklenebilmelidir.

- Her 100 torbaya karşılık 10 adet polikarbon malzemeden torbayla uyumlu kavanoz teslim edilmelidir.

- Ürün etiketi üzerinde üretim, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası ve firma bilgileri olmalıdır.

- Ürün miadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Üretici firma, ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.

- Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.