SİMİT KAFA JEL PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastanın yatay pozisyonda konumlandırıldığı tüm KBB, plastik cerrahi, genel cerrahi,  oftalmik operasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Pedler pediyatrik boya uygun olup 14 x 6 x 4 cm (±1) olmalıdır.

- Pedler özellikle uzun süren ameliyatlarda ve ameliyat sonrası bakımda basınçtan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmaları riskini azaltmalıdır.

- Kapalı jel başlığı, hasta sırtüstü pozisyondayken mükemmel koruma sağlamalıdır.

- Pedler doku benzeri maddeden yapılmalı ve vücut ağırlığını eşit miktarda yüzeye yayarak dolaşım bozukluğuna engel olmalıdır.

- Üzerine ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın eski haline deforme olmadan geri dönebilmelidir.

- Cerrahi operasyon sırasında baş, boyun ve kulakları korumalı, yumuşak ve rahat olmalıdır.

- MR odalarında kullanıma uygun olmalıdır

- Jel ürünlerinin sıcaklığı 50 ° C'nin altında ve -18 ° C'nin üstünde tutulmalıdır.

- Hastanede kullanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, sterilizasyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.

- Pedler alerjik etkiler bırakabilen Lateks içermemelidir.

- Tekrar kullanılabilir ve kolayca temizliği yapılabilir olmalıdır.

- Pedler su geçirmez ve anti-statik olmalıdır.

- Pedler hastanın ameliyat masasında itinalı ve doğru pozisyonda tutulmasına imkân verirken, aynı zamanda sinir sisteminin basınçtan dolayı oluşabilecek ağrılardan korunmasına yardımcı olmalıdır.

- Kafa pedleri  viskoelastik polimerden imal edilmiş olmalıdır.

- Silikon, vinil, hava, köpük, sünger ve sıvı esaslı vb. akma yapabilen, zamanla deforme olan maddelerden üretilmiş olmamalıdır.

- Pedler röntgen ışığını ve ısıyı geçirebilen ancak yanmayan bir maddeden mamul olmalıdır.

- Herhangi bir kaza nedeniyle pedler kesi aldığında içindeki madde akma veya kayma yapmamalıdır.

- Pedler orijinal paket içinde teslim edilmeli ve paket üzerinde marka model belirtilmiş olmalıdır.

- Pedler 2 yıl garantili olmalıdır. (Kullanıcı hataları dışında fabrikasyon hatalarına karşı.)

- Ürün Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Firmalar teklifle birlikte 2 adet numune göndermelidir.