İV (DAMARYOLU) TEDAVİSİ İÇİN NEONATAL(YENİDOĞAN) HASTADA KULLANIMA UYGUN

0,2 MİKRON(µm) BAKTERİ FİLTRESİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtrenin ağ gözü(mesh) 0,2 mikrometre(µm) olmalıdır.

2. Karışık TPN solüsyonları ile kullanıma uygun olmalıdır.

3. Filtre kendinden havalandırmalı özellikte olmalıdır.

4. 80 cm yükseklikteki solüsyon basıncı altında akış hızı 2ml/dak nın üstünde olmalıdır.

5. Mantar ve spor partiküllerinin filtrasyonu için uygun olmalıdır.

6. Filtre setinin dolum hacmi hortumlarıyla beraber toplam 0,55 ml den az olmalıdır.

7. Dolum hacmi değeri etiket üzerinde yazılı olmalıdır.

8. Filtre seti pompa ile kullanıldığında 5 bar basınca kadar dayanabilmelidir.

9. Maksimum basınç değeri etiket üzerinde yazılı olmalıdır.

10. Erkek – Dişi Lüer Lock Konnektör giriş çıkış bağlantılı olmalıdır.

11. Filtre hasta cildini koruyacak şekilde yassı şekilli olmalıdır.

12. Filtre gövdesi üzerinde ağ gözü µm cinsinden yazılı olmalıdır(0,2 µm)

13. Filtre ana gövdesi boyutları neonatal(yenidoğan) hastada kullanmaya uygun şekilde olmalı filtre setinin ağırlığı 20gramı geçmemeli boyutları 18x25mm den küçük olmalıdır.

14. Filtre seti line kalınlığı iç çap 1.5mm olmalıdır.

15. Ürün tek kullanımlık paketlerde sunulmalıdır.

16. EO ile steril edilmiş olmalı, en az 24 ay son kullanma tarihli olmalıdır.

17. Ürün paketi etiketi üzerinde ürünün içeriği, lot no, son kullanma tarihi bilgileri ve UBB barkodu bulunmalıdır

18. Ürün CE işareti taşımalıdır.

19.  Talep edildiği durumda firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.