| ## SMT Temel İşlevi: | - Protez yapımında, ölçü alımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 1. Ölçü (putty), kondanzasyon tipi C silikon ölçü maddesi için 1. ölçü olmalıdır. - 2. Ölçü ( light body) en az 130 ml silikon 2. Ölçü maddesi olmalıdır. - Katalizör ( alınan ölçü maddesinin orijinal aktivatörü ) en az 60 ml olmalıdır. - Gerektiğinde bunlar ayrı ayrı temin edilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kokusu kötü olmamalı, aromatik olmalıdır. - Uygulaması kolay olmalıdır. - Ölçü maddesi kan ve ağız sıvılarından etkilenmemelidir. 1. Ölçü; - Karıştırma süresi en az 30 saniye, çalışma süresi en az 2 dakika, ağızda kalması gereken süre 3,5-4 dakika olmalıdır. - Mükemmel detay verme özelliğinde ve hidrofilik olmalıdır. 2. Ölçü; - Katalizör ile karıştırıldığında, uzun süre boyutsal stabilitesini korumalıdır. - En az 3- 6 dakika çalışma süresi sağlamalıdır. - Detaylı ölçü vermelidir. - Sabit Protezlerde tek ya da çift aşamalı teknikle kullanılmalıdır. - 24 saat sonraki boyutsal değişimi yüksek viskoziteli için en fazla %0,3, düşük viskoziteli için en fazla %0,7 olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kolay dezenfekte edilebilmeli, ölçü dezenfektanlardan etkilenmemelidir. - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Fiyat denge ilişkisi gramaja göre yapılacaktır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |