| ## SMT Temel İşlevi: | - Total, parsiyel veya kron-köprü protez, sabit veya hareketli yer tutucu yapımı için alınan ölçülerde veya ortodontik amaçla kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sabit renkli ya da kromatik (renk değiştirme özelliği olan) seçeneklere sahip olmalıdır. - Farklı aroma ve tat seçenekleri olmalıdır. - Donma hızına göre tip 1 (hızlı donan) ve tip 2 (normal donan) çeşitleri olabilir. - Kullanım yerine göre ortodontik çeşitleri de olabilir. - Detay verme özelliğine göre, malzeme tanımında belirtildiği gibi 0-25 mikron veya 26-50 mikron aralıklarında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mükemmel biyo-uyumluluk sunmalıdır. Toksik madde (Sn, Cd, Pb vb) içermemelidir. - Çalışma boyunca kıvamını korumalı ve dokuya temas ettiğinde yeterli çalışma süresinden sonra sertleşmelidir. Ağızda sertleşme süresi en fazla 90 saniye olmalıdır. - Yüksek elastikiyete ve elastik hafızaya sahip olmalıdır. Elastik toparlanma yüzdesi en az %96 olmalıdır. - Deformasyona dirençli olmalıdır. Basınca karşı dayanıklılığı en az 0.8-1.5 MPa arasında olmalıdır. - Tüm alçı tipleriyle uyumlu olmalı ve düzgün alçı yüzeyi oluşturmalıdır. - Ölçü alma sırasında hastanın boğazına akmamalı, akışkanlığı hekimin kontrolü altında olabilmelidir. - Basınç altında ağız içerisindeki en dar alanlara akarak hassas ve doğru detay üretebilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. - Ürün paket miktarı en az 450, en fazla 500gr aralığında olmalıdır. - Hava kabarcığı içermeyen pürüzsüz bir karışım elde edilebilmeli, toz çıkarmayan formülasyona sahip olmalıdır. - Aljinat ölçüsü %5 lik sodium hipoklorit solusyonu ile dezenfekte edilebilmelidir. Dezenfektan solüsyonunda stabilitesini bozmamalı, ölçü netliği kaybolmamalıdır. - Alçı yüzey ile reaksiyona girmemelidir. - Alkol içerikli dezenfektanlar uygulandığında boyutsal stabilitesini koruyabilmelidir. - Ölçü kaşığından ayrılmamalıdır. - Kliniklerimizde kullanılan aljinat karıştırma makinelerine uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalı ve sertleşme süresi üzerinde yazmalıdır. - Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı en az 18 ay olmalıdır. - Ölçü alımından sonra ölçülerde bozulma olmamalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |